医用冰箱需求参数

一、台下医用冷藏箱（双锁）（1台），预算0.7万

★1、有效容积： 箱内有效容积≥80升，外部尺寸：高度≤750mm ；

★2、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

3、温度控制：电脑板控制，数字显示箱内温度。产品出厂预设5℃，使箱内温度范围在2℃~8℃之间；温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选；

★4、安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；

5、压缩机：国内知名品牌压缩机，环保无氟制冷剂；

6、制冷方式：风冷结构设计，内部采用直流进口ADDA风机，直流12VLED节能照明灯；

7、产品内部配有2层搁架及1个筐；

8、宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用；

9、产品具有医疗器械注册证；

★10、产品配置断电报警功能、远程报警接口功能；

11、产品具有性能检测报告；

12、产品配有1个测试孔，方便用于对箱内温度进行监测；

★13、显示板具有密码保护功能，防止用户随意操作，提高箱内温度控制的安全性和准确性；

14、产品采用触摸式按键设计，外观美观；

15、产品可实现用户处左右换门；

★16、产品标配WIFI模块，可实现物料APP显示以及报警；

售后服务：

- 整机保修≧5年；

- 免费负责机器的冷链或者温湿度计量检测；

- 质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，维保金额不高于中标金额的5%。

- 立式医用冷藏箱（双锁）（2台） 预算1.8万

- ★1、有效容积：箱内有效容积≥300L；

- ★2、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

- 3、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

4、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

★5、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

★6、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

★7、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；

8、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

★9、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

10、门体结构：门体双层电加热玻璃门，并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

11、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

★12、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

13、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

14、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

★15、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；

16、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

17、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

18、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

19、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用 ；

★21、产品认证：产品具有医疗器械注册证；

售后服务：

- 整机保修≧5年；

- 免费负责机器的冷链或者温湿度计量检测；

- 质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，维保金额不高于中标金额的5%。

- 立式双开门医用冷藏箱（2台） 预算6万

★1、有效容积：箱内有效容积≥1000L；外部尺寸≤1400*820*1990mm ；

2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，双开电加热玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳和内胆采用喷涂钢板，有效防菌防腐；

★4、核心组件：采用名牌压缩机及品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质

量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

★5、制冷系统：采用翅片式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

★6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃；

7、控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器；

★8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

9、门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警四种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；

★11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

★12、数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；

★13、物联通讯：选配RS485，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态；

14、温度监控：产品配有2个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

15、箱内配置：出厂标配10个搁架和价目条，数量可根据用户需求增加；

★16、节能降噪：低噪音，噪音低于43分贝；

17、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

18、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

19、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

20、断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

21、安全保障：门体带暗锁，安全可保障；

22、宽电压带：产品配备宽电压带，适合220-240电压下使用，配置滤波器，防止电网冲击，运行可靠，配备可插拔电源线，更换更方便；

★23、产品认证：产品具有医疗器械注册证；

售后服务：

- 整机保修≧5年；

- 免费负责机器的冷链或者温湿度计量检测；

- 质保期出保后免费整机性能、质控、计量检测，维保金额不高于中标金额的5%。