移动手术灯

一、核心技术参数：

1）要求安装方式为落地移动式，弹簧臂与支撑臂带限位系统，防止倾倒。

2）支撑系统采用合金材料制造，自重轻，底盘采用移动式双向四轮设计，移动灵活，稳定性好，带双轮刹车功能。

3）灯头采用全封闭无棱角的流线型设计和独特的喷涂技术，保证灯头表面耐腐蚀，防撞击，易清洁，没有螺丝外露，层流效果好。

4）*灯光为光引擎内混合好白光，非手术区域混合，避免颜色阴影在手术区域产生。灯光采用先反射，后折射的透镜原理，避免光线直射带来的炫光和光衰问题，保护医生健康。

5）高性能LED光引擎，模块化设计，更换方便，LED使用寿命≥60,000小时。

6）能提供充足照明强度，1m距离处测得（LUX）：≥100,000。

7）照明强度可调节，调节范围为30%-100%可调。

8）光斑直径大，要求≥170mm，保证提供足够术野照明。

9）满足深腔照明，照明深度≥1600mm​

10）色温接近于太阳光的4,300K，使得组织结构更加清晰。

11）*中央手柄为三角型防滑设计，容易把持，方便手术医生快速定位。

12）控制面板为按键式，易清洁，无死角，可控制灯的开关，调节光照强度，照度需带有LED颜色灯指示。

13）色彩还原指数（CRI）：≥99，组织色彩还原真实。

14）能耗低，节约能源，总功率≤15W。

二、预算金额：5万
三、维保不低于5年
