- 医疗设备参数

- 设备名称：二氧化碳培养箱

- 数量：1台（预算4.5万）

三、配置清单(单台)：

1.主机1台

2.隔板3块

四、设备参数：

*1.工作体积：≥160升

*2.具有玻璃内门和可选纯铜内壁

3.标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/12块

*4.温度控制范围：高于室温3℃～55℃

5.温度控制精度 （时间）：±0.1℃

6.温度均一性: ±0.5℃

7.温度跟踪报警：有

8.温度显示：触摸屏

9. 保温方式：直热式

10.二氧化碳控制范围：0～20%

11.二氧化碳控制精度：±0.1%

12.二氧化碳跟踪报警：有

13.二氧化碳浓度控制：TC热导传感器

#14.用户编程上下限可跟踪报警

*15.90度湿热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌。

*16.具有程序自检功能和自动校正功能

17.显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

五.售后服务:

1.自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供5年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

2.卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。